## Sheet1
ModBus寄存器表1 主机读取
编号 | 权限 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 说明
0 | 只读 | 0x0000 | 从设备ID默认：0x68 | uint16 | 开机通讯握手先读取从设备ID，若非0x68，主从通讯错误 ErrorID + Master Error 详见 表3《RehandR9_Error-Codes》
1 | 只读 | 0x0001 | 电池电量。单位：百分比形式给出 | uint16 | 电量以100为满电十进制显示 或 百分比显示可设定 默认 %比
2 | 只读 | 0x0002 | 充电状态 | uint16 ；0：未在充电 1：在充电 | 充电状态不可驾驶，界面显示充电状态
3 | 只读 | 0x0003 | 时速。单位km/h | uint16 | 千米/小时 或 英里/小时 可设定显示单位，默认km/h
4 | 只读 | 0x0004 | 底盘离合器状态 | uint16 ;0：push 1：Drive | push： 离合器脱离可以手动推动轮椅；drive：离合器结合不可推动轮椅
5 | 只读 | 0x0005 | 轮椅运动状态： | uint6 | 读取本地操控状态，移动端蓝牙仅在本地非运动状态方可操控
|  |  | 1：静止 | 0x0001
|  |  | 2：直行 | 0x0002
|  |  | 3：后退 | 0x0003
|  |  | 4：原地左转 | 0x0004
|  |  | 5: 原地右转 | 0x0005
|  |  | 6：左前 | 0x0006
|  |  | 7：右前 | 0x0007
|  |  | 8：左后 | 0x0008
|  |  | 9：右后 | 0x0009
6 | 只读 | 0x0006 | 前侧超声波传感器距离：单位mm | uint16 | 待补充UI显示要求/ 及360view 是否触发/其它
7 | 只读 | 0x0007 | 后侧超声波传感器距离：单位mm | uint16 | 待补充UI显示要求/ 及360view 是否触发/其它
8 | 只读 | 0x0008 | 左侧超声波传感器距离：单位mm | uint16 | 待补充UI显示要求/ 及360view 是否触发/其它
9 | 只读 | 0x0009 | 右侧超声波传感器距离：单位mm | uint16 | 待补充UI显示要求/ 及360view 是否触发/其它
10 | 只读 | 0x000A | 摇杆数据X | int16 | 预留
11 | 只读 | 0x000B | 摇杆数据Y | int16 | 预留
12 | 只读 | 0x000C | 摇杆数据Z | int16 | 预留
13 | 只读 | 0x000D | 主灯-灯状态 | uint16； 0：关闭 1：打开 | 读取-UI显示高亮与否
14 | 只读 | 0x000E | 左转向灯-灯状态 | uint16； 0：关闭 1：打开 | 读取-UI显示高亮与否
15 | 只读 | 0x000F | 右转向灯-灯状态 | uint16； 0：关闭 1：打开 | 读取-UI显示高亮与否
16 | 只读 | 0x0010 | 座板举升/下降状态 | uint16； 0：静止 1：举升 2：下降 | 读取-UI显示高亮与否
17 | 只读 | 0x0011 | 靠背前/后倾状态 | uint16； 0：静止 1：前倾 2：后倾 | 读取-UI显示高亮与否
18 | 只读 | 0x0012 | 站立/坐下状态 | uint16； 0：静止 1：站立 2：坐下 | 读取-UI显示高亮与否
19 | 只读 | 0x0013 | 座椅前/后倾状态 | uint16； 0：静止 1：前倾 2：后倾 | 读取-UI显示高亮与否
20 | 只读 | 0x0014 | 腿托上旋/下旋 /单独伸缩状态 | uint16； 0：静止 1：上旋 3：下旋 4;单独伸缩 | 读取-UI显示高亮与否
21 | 只读 | 0x0015 | 推杆1 绝对位置 | uint16 | 预留
22 | 只读 | 0x0016 | 推杆2 绝对位置 | uint16 | 预留
23 | 只读 | 0x0017 | 推杆3 绝对位置 | uint16 | 预留
24 | 只读 | 0x0018 | 推杆4 绝对位置 | uint16 | 预留
25 | 只读 | 0x0019 | 推杆5 绝对位置 | uint16 | 预留
26 | 只读 | 0x001A | 推杆6 绝对位置 | uint16 | 预留
27 | 只读 | 0x001B | 推杆1运动状态 | uint16； 0：静止 1：运行中 2：上限位 3：下限位 4：过流 | 预留
28 | 只读 | 0x001C | 推杆2运动状态 | uint16； 0：静止 1：运行中 2：上限位 3：下限位 4：过流 | 预留
29 | 只读 | 0x001D | 推杆3运动状态 | uint16； 0：静止 1：运行中 2：上限位 3：下限位 4：过流 | 预留
30 | 只读 | 0x001E | 推杆4运动状态 | uint16； 0：静止 1：运行中 2：上限位 3：下限位 4：过流 | 预留
31 | 只读 | 0x001F | 推杆5运动状态 | uint16； 0：静止 1：运行中 2：上限位 3：下限位 4：过流 | 预留
32 | 只读 | 0x0020 | 推杆6运动状态 | uint16； 0：静止 1：运行中 2：上限位 3：下限位 4：过流 | 预留
33 | 只读 | 0x0021 | 底盘电机1运动状态 | uint16； 0：静止 1：运行中 4：过流 | 读取-UI显示高亮与否
34 | 只读 | 0x0022 | 底盘电机2运动状态 | uint16； 0：静止 1：运行中 4：过流 | 读取-UI显示高亮与否
35 | 只读 | 0x0023 | 喇叭物理按钮状态（摇杆上的） | uint16；0：关闭喇叭 1;打开喇叭 | 上位机读取 并执行
36 | 只读 | 0x0024 | 360view物理按钮状态（摇杆上的） | uint16；0：关闭360view 1：打开360view | 上位机读取 并执行
37 | 只读 | 0x0025 | 本地设备异常错误码 | 详见表3《RehandR9_Error-Codes》
38 | 只读 | 0x0026 | 本地预留数据接口
39 | 只读 | 0x0027 | 本地预留数据接口
40 | 只读 | 0x0028 | 本地预留数据接口
41 | 只读 | 0x0029 | 本地预留数据接口
42 | 只读 | 0x002A | 本地预留数据接口
43 | 只读 | 0x002B | 本地预留数据接口
44 | 只读 | 0x002C | 本地预留数据接口
45 | 只读 | 0x002D | 本地预留数据接口
46 | 只读 | 0x002E | 本地预留数据接口
47 | 只读 | 0x002F | 本地预留数据接口
ModBus寄存器表2 主机发送
编号 | 权限 | 地址 | 功能 | 数据类型 | 说明
96 | 只写 | 0x0060 | 驾驶模式 | int16；1：normal 2：indoor 3：outdoor | 默认：normal
97 | 只写 | 0x0061 | UI/移动端 主灯开关指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 寄存器默认值：0 ；脉冲触发（按下松手后才发1，而后发0）灯状态根据0x000D的值相应显示高亮与否
98 | 只写 | 0x0062 | 姿态1一键站立/坐下指令 | int16； 0：关闭 1：一键站立 2;一键坐下 | 寄存器默认值：0；保持型信号触发（外部按键优先级高于UI）
99 | 只写 | 0x0063 | 姿态2-垂直举升/下降指令 | int16； 0：关闭 1：垂直举升 2：垂直下降 | 寄存器默认值：0；保持型信号触发（外部按键优先级高于UI）
100 | 只写 | 0x0064 | 姿态3-靠背前/后倾指令 | int16； 0：关闭 1：靠背前倾 2：靠背后倾 | 寄存器默认值：0；保持型信号触发（外部按键优先级高于UI）
101 | 只写 | 0x0065 | 姿态4-整体前/后倾指令 | int16； 0：关闭 1：整体前倾 2：整体后倾 | 寄存器默认值：0；保持型信号触发（外部按键优先级高于UI）
102 | 只写 | 0x0066 | 姿态5-腿托上/下旋指令 | int16； 0：关闭 1：腿托上旋 2：腿托下旋 | 寄存器默认值：0；保持型信号触发（外部按键优先级高于UI）
103 | 只写 | 0x0067 | 姿态6-腿托伸/缩指令 | int16； 0：关闭 1：腿托伸长 2：腿托缩回 | 寄存器默认值：0；保持型信号触发
104 | 只写 | 0x0068 | 姿态7-座板前/后倾指令 | int16； 0：关闭 1：座板前倾 2：座板后倾 | 寄存器默认值：0；保持型信号触发
105 | 只写 | 0x0069 | 底盘速度等级设定指令 | int16；value：1-5 分别表示5个档位 | 寄存器默认值：1 ；默认：1档
106 | 只写 | 0x006A | 防夹功能触发运动停止指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 寄存器默认值：0；保持型信号触发
107 | 只写 | 0x006B | RK3588开机完成指令 | int16； 0：开机未完成 1：开机完成 | 寄存器默认值：0；保持型信号
108 | 只写 | 0x006C | RK35887主机故障码 | int16； 0：无故障 ,故障码由外包方定义 | 外包方定义
109 | 只写 | 0x006D | 一键呼叫SOS指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 预留
110 | 只写 | 0x006E | 移动设备端前进指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 移动端蓝牙相关 保持型信号触发
111 | 只写 | 0x006F | 移动设备端后退指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 移动端蓝牙相关 保持型信号触发
112 | 只写 | 0x0070 | 移动设备端左转指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 移动端蓝牙相关 保持型信号触发
113 | 只写 | 0x0071 | 移动设备端右转指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 移动端蓝牙相关 保持型信号触发
114 | 只写 | 0x0072 | 移动端左转灯向指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 移动端蓝牙相关，寄存器默认值：0 ；脉冲触发（按下松手后才发1，而后发0）
115 | 只写 | 0x0073 | 移动端右转灯向指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 移动端蓝牙相关，寄存器默认值：0 ；脉冲触发（按下松手后才发1，而后发0）
116 | 只写 | 0x0074 | 移动端喇叭指令 | int16； 0：关闭 1：打开 | 移动端蓝牙相关 保持型信号触发
117 | 只写 | 0x0075 | 移动端照明灯指令 | int16； 0：关闭 2：打开 | 移动端蓝牙相关，寄存器默认值：0 ；脉冲触发（按下松手后才发1，而后发0）
118 | 只写 | 0x0076 | 预留指令
119 | 只写 | 0x0077 | 预留指令
120 | 只写 | 0x0078 | 预留指令
121 | 只写 | 0x0079 | 预留指令
122 | 只写 | 0x007A | 预留指令
123 | 只写 | 0x007B | 预留指令
124 | 只写 | 0x007C | 预留指令
125 | 只写 | 0x007D | 预留指令
126 | 只写 | 0x007E | 预留指令
127 | 只写 | 0x007F | 预留指令
表3《RehandR9_Error-Codes》
ErrorID | Function | Help | UI显示内容 | 说明 | 备注
1010 | Master | 主从通讯错误 | ErrorID + Master Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1011 | Master |  | ErrorID + Master Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1012 | Master |  | ErrorID + Master Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1013 | Master |  | ErrorID + Master Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1014 | Master |  | ErrorID + Master Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1015 | Master |  | ErrorID + Master Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1016 | Master |  | ErrorID + Master Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1017 | Master |  | ErrorID + Master Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
101D | Master |  | ErrorID + Master Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1091 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1092 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1093 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1094 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1095 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1096 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1097 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1098 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1099 | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
119A | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
119B | Legs |  | ErrorID +Legs Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1081 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1082 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1083 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1084 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1085 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1086 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1087 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1088 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1089 | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
108A | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
108D | Tilt |  | ErrorID +Tilt Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10B1 | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10B2 | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10B3 | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10B4 | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10B5 | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10B6 | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10B7 | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10B8 | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10B9 | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10BA | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10BB | Back |  | ErrorID +Back Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10C1 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10C2 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10C3 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10C4 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10C5 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10C6 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10C7 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10C8 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10C9 | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10CA | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10CB | Seat lift |  | ErrorID+Seat Lift Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10D1 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10D2 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10D3 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10D4 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10D5 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10D6 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10D7 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10D8 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10D9 | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10DA | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
10DD | Stand |  | ErrorID+Seat Stand Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1171 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1172 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1173 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1174 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1175 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1176 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1177 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1178 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1179 | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
117A | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
117B | Support Wheels |  | ErrorID+Support Wheels Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1271 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1272 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1273 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1274 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1275 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1276 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1277 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1278 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
1279 | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
127A | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作
127B | Chassis motor |  | ErrorID+Chassis motor Error | 覆盖全屏所有功能不可操作